## Slide 1: Моделирование внедрения индентора в линейно-упругую ткань
Инженер НИИ механики МГУ,
Резанова Анфиса Сергеевна
Научные руководители:
д.ф.-м.н., профессор Самсонов Виталий Александрович
к.ф.-м.н., доцент Досаев Марат Закирджанович
Москва, 2022

## Slide 2: Введение
При лапароскопических операциях прямой тактильный контакт хирурга с внутренними тканями тела пациента невозможен.
Цель – параметрический анализ модели контакта между мягкой тканью и сенсорной головкой чувствительного элемента инструмента, который даёт количественную информацию о состоянии ткани.
Рис.: 1 - оболочка (головка) датчика, 2 -источник света, 3 - датчик нагрузки, 4 - шланг подачи воздуха в головку датчика

## Slide 3: Постановка задачи
Задача состоит в определении модуля Юнга мягких материалов. При индентировании фиксируются показания датчика нагрузки и площадь пятна контакта. Также необходимо оценить влияние параметров математической модели.
Решалась стационарная задача. При приложении нагрузок объекты испытывали значительные деформации - задача нелинейная, поэтому решение прововедено численно с применением метода конечных элементов через пакет ANSYS.

## Slide 4: Модель
Оболочка состоит из линейного изотропного материала, коэффициент Пуассона = 0,4, модуль Юнга = 2100 кПа.
Рис.: Геометрические размеры модели в сечении вдоль оси симметрии.
Рис.: Геометрия модели в объёме.
Образец и датчик расположены соосно и изначально касаются друг друга в точке, находящейся на оси симметрии.
Образец ткани. Линейно-упругая несжимаемая цилиндрическая пластина с =0,49, значение модуля Ю варьируем, mu= 0.6.
.

## Slide 5: Конечно-элементная сетка
Регулярная сетка конечных элементов.
Большие деформации объектов.
Расчётная модель была представлена 52731 узлами и 17090 элементами :
  линейными тетраэдрами моделировался весь датчик,
  d1 = 20mm, d2 = 1,5mm
  линейными гексаэдрами моделировалась пластина мягкой ткани, d3 = 5mm
  В области контакта d4 = 0, 9mm
Погрешность измерения площади пятна контакта

## Slide 6: Граничные условия
Рис.: Граничное условие на нижнюю грань
Рис.: Жесткая камера датчика обеспечивает перемещения вдоль только одной оси.
Рис.: Граничное условие на внешнюю грань камеры

## Slide 7: Действующие силы
Рис.: Нагрузка, задаваемая перемещением.
Рис.: Дополнительное давление по нормали ко внутренней поверхности индентора.
Видео: Прогибание индентора.

## Slide 8: Действующие силы
Рис.: Деформации без добавочного давления при кПа и
Рис.: Деформации c добавочным давлением 5 кПа при
кПа и
Рис.: Деформации без добавочного давления при МПа и .

## Slide 9: Результаты расчётов:
Относительная ошибка:
Chart: Перемещение [mm]
= 110 кПа
Chart: Осевая сила [Н]
Chart: 
| 0 | 0.05 | 0.1
1111 | 0.0519 | 0.0556 | 0.0508
Chart: 
| 0 | 0.05 | 0.1
1111 | 0.0519 | 0.0556 | 0.0508

## Slide 10: Результаты расчётов:
Chart: Осевая сила [Н]
| 3.5558999999999998E-4 | 1.4526999999999999E-3 | 4.2050000000000004E-3 | 7.9590000000000008E-3 | 1.0763E-2 | 1.3809E-2 | 1.8814999999999998E-2 | 2.4375000000000001E-2 | 2.8364E-2 | 3.2582E-2 | 3.9240999999999998E-2 | 4.6440000000000002E-2 | 5.1617999999999997E-2 | 5.6883000000000003E-2 | 6.4985000000000001E-2 | 7.3824000000000001E-2 | 7.9977000000000006E-2 | 8.6180000000000007E-2 | 9.5795000000000005E-2 | 0.10607 | 7.5287999999999994E-2 | 0.11763999999999999 | 0.12620999999999999 | 0.14116999999999999 | 0.14979999999999999 | 0.158 | 0.17058999999999999 | 0.18360000000000001 | 0.19294 | 0.20177999999999999 | 0.21612000000000001 | 0.23078000000000001 | 0.22111 | 0.21153 | 0.19752 | 0.18382999999999999 | 0.17513000000000001 | 0.16647999999999999 | 0.15393999999999999 | 0.14180000000000001 | 0.14984 | 0.15801999999999999 | 0.17063999999999999 | 0.18359 | 0.23088 | 0.28244999999999998 | 0.31075999999999998 | 0.34157999999999999 | 0.39029000000000003 | 0.46832000000000001
10 000 | 0 | 4.1619 | 7.2534 | 10.597 | 14.292 | 16.67 | 18.796 | 21.93 | 25.988 | 28.946 | 31.297 | 35.393 | 39.087 | 41.943 | 44.718 | 48.223 | 52.375 | 54.709 | 58.321 | 61.764 | 67.337 | 69.879 | 72.581 | 75.784 | 80.591 | 83.731 | 86.367 | 91.468 | 94.953 | 98.15 | 101.27 | 105.58 | 110 | 107.34 | 104.7 | 99.322 | 94.953 | 92.295 | 89.689 | 85.233 | 80.591 | 83.731 | 86.367 | 91.468 | 94.953 | 109.88 | 127.47 | 134.36 | 142.74 | 153.88 | 171.55
11 000 | 0 | 4.1618 | 7.2531 | 10.596 | 14.289 | 16.443 | 18.256 | 21.922 | 25.834 | 28.686 | 31.139 | 35.141 | 38.903 | 41.767 | 44.211 | 48.186 | 52.06 | 54.377 | 57.993 | 61.707 | 62.092 | 62.122 | 63.314 | 64.64 | 66.049 | 69.813 | 72.507 | 75.821 | 80.501 | 83.636 | 86.267 | 91.358 | 94.835 | 98.025 | 101.34 | 105.44 | 109.83 | 107.2 | 104.56 | 99.333 | 94.835 | 92.038 | 89.449 | 85.135 | 80.501 | 83.636 | 86.267 | 91.358 | 94.835 | 109.85 | 127.15 | 142.54 | 149.87 | 156.68 | 164.04 | 171.46
Случай без добавочного внутреннего давления.
Chart: Площадь контакта (Осевая сила)
| 0 | 1 | 3
10 - 11 kPa | 0.082 | 0.082 | 0.082
100 - 110 kPa | 0.0519 | 0.0519 | 0.047
1 - 1,1 MPa | 0.0916 | 0.0824 | 0.0824
2 - 2,2 MPa | 0.0947 | 0.0947 | 0.0947

## Slide 11: Результаты расчётов:
Случай с добавочным внутренним давлением 5 kPa.
Chart: Осевая сила [Н]
| 1.5079E-3 | 4.6353000000000002E-3 | 1.1396999999999999E-2 | 1.9894999999999999E-2 | 2.3720000000000001E-2 | 2.7719000000000001E-2 | 3.4360000000000002E-2 | 4.1439999999999998E-2 | 4.6573000000000003E-2 | 5.1823000000000001E-2 | 6.0104999999999999E-2 | 6.8901000000000004E-2 | 7.4964000000000003E-2 | 8.1220000000000001E-2 | 9.0967999999999993E-2 | 0.10112 | 0.10842 | 0.11582000000000001 | 0.12720999999999999 | 0.13904 | 0.14710000000000001 | 0.15536 | 0.16814000000000001 | 0.18174999999999999 | 0.19092000000000001 | 0.20024 | 0.2147 | 0.22941 | 0.23966999999999999 | 0.24995999999999999 | 0.26571 | 0.28197 | 0.29310000000000003 | 0.30460999999999999 | 0.32216 | 0.34038000000000002 | 0.35271000000000002 | 0.36525000000000002 | 0.38439000000000001 | 0.40392 | 0.41749999999999998 | 0.43062 | 0.45124999999999998 | 0.47232000000000002 | 0.48669000000000001 | 0.50117 | 0.5232 | 0.54557
10 000 | 0 | 3.5486 | 7.4834 | 12.905 | 18.508 | 20.725 | 22.473 | 27.344 | 30.852 | 32.481 | 35.443 | 38.975 | 42.838 | 45.466 | 47.898 | 52.017 | 56.557 | 59.632 | 62.224 | 66.667 | 71.179 | 74.197 | 77.735 | 81.678 | 84.364 | 88.641 | 90.392 | 96.812 | 101.48 | 104.94 | 108.37 | 113.42 | 115.65 | 119.64 | 123.4 | 129.87 | 132.92 | 134.35 | 137.42 | 141.88 | 145.9 | 149.82 | 153.01 | 156.29 | 161.72 | 163.41 | 165.6 | 169.01 | 172.74
11 000 | 0 | 3.5484 | 7.4824 | 12.902 | 18.575 | 20.849 | 22.701 | 27.656 | 31.603 | 33.542 | 35.556 | 39.634 | 43.088 | 45.755 | 48.633 | 52.134 | 56.871 | 59.659 | 63.035 | 67.495 | 71.735 | 74.607 | 78.342 | 82.28 | 84.94 | 88.774 | 90.621 | 97.352 | 102.99 | 105.37 | 108.85 | 113.46 | 116.79 | 121.1 | 124.42 | 130.65 | 133.74 | 135.5 | 138.72 | 143.03 | 146.91 | 150.34 | 153.87 | 157.44 | 162.68 | 164.46 | 166.96 | 170.22 | 174.17
Chart: 
| 0 | 1 | 2
10 - 11 kPa | 0.0741 | 0.0741 | 0.0741
100 - 110 kPa | 0.0556 | 0.0556 | 0.0556
1 - 1,1 MPa | 0.0558 | 0.0316 | 0.0316
2 - 2,2 MPa | 0.0416 | 0.0358 | 0.0218

## Slide 12: Результаты расчётов:
Случай с добавочным внутренним давлением 10 kPa.
Chart: Осевая сила [Н]
Chart: Площадь контакта (Осевая сила)
| 0 | 2 | 4 | 5
10 - 11 kPa | 0.1364 | 0.1364 | 0.1058 | 0.0931
100 - 110 kPa | 0.071 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0494
1 - 1,1 MPa | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237
2 - 2,2 MPa | 0.0314 | 0.0313 | 0.0303 | 0.014

## Slide 13: Выводы:
Диапазон величины осевой силы вдавливания устройства в исследуемый образец ограничен сверху, так как при больших значениях силы индентирования возможен переход к кольцевой области контакта. Увеличение давления воздуха в камере может увеличить диапазон приложенной силы к образцу.
Без дополнительного давления наибольшая точность при определении значений модуля упругости ткани в пределах 100 кПа - 1 МПа.
С добавочным давлением для определения модуля Юнга ткани в пределах 10% увеличивается диапазон перемещений индентора. Наиболее точный диапазон также - ошибка не более 5,5% и с ростом модуля Юнга ткани не уменьшается, причем с увеличением дополнительного давления только уменьшается.

## Slide 14: Список литературы:
[1] Application of Video-Assisted Tactile Sensor and Finite Element Simulation for Estimating Young’s Modulus of Porcine Liver. Marat Dosaev, Irina Goryacheva, Yuri Martynenko, Alexey Morozov, Fyodor Antonov, Fong-Chin Su, Chien-Hsien Yeh, Ming-Shaung Ju в журнале Journal of Medical and Biological Engineering, издательство Biomedical Engineering Society of the R.O.C. (Taiwan) DOI (2014)
[2] И.Г.Горячева, А.А. Акаев, Ю.Г.Мартыненко, Ю.М.Окунев, А.В.Влахова, И.Ю.Богданович. Применение методов механики контактных взаимодействий при диагностике патологических состояний мягких биологических тканей. M.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. - 306 с., ил., табл.
[3] Image-assisted method for estimating local stiffness of soft tissues and calibration of bias due to aqueous humor effect. Chien-Hsien Yeh, Fon-Chin Su, Goryacheva I.G., Yuri Martinenko, Marat Dosaev, Ming-Shaung Ju в журнале Sensors and Actuators, A: Physical, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 212, с. 42-51 (2014)
[4] Estimating Characteristics of a Contact Between Sensing Element of Medical Robot and Soft Tissue. Anastasya Yakovenko, Irina Goryacheva, Marat Dosaev в сборнике New Trends in Mechanism and Machine Science, Mechanisms and Machine Science, место издания Springer International Publishing Switzerland, том 43, с. 561-569 DOI (2017)
[5] Pneumatic Video Tactile Sensor for Laparoscopic Surgery. Dosaev M., Goryacheva I., F-C Su, C-H Yeh, M-S Ju, Gubenko M., Lyubicheva A., Morozov A., Selyutskiy Yu в сборнике New Trends in Mechanism and Machine. Science Mechanisms and Machine Science Volume, место издания SPRINGER PUBLISHING CO, том 24, с. 623-631 (2015)
[6] Young’s Modulus Estimation of Soft Tissues by Video Tactile Pneumatic Sensor. Gubenko M.M., Goryacheva I.G., Dosayev M.Z., Morozov A.V., Lyubicheva A.N., F-C Su, Yeh C-H, M-S Ju в сборнике IFMBE Proceedings, серия 1st Global Conference on Biomedical Engineering & 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering, том 47, с. 212-215 (2015)
[7] Анализ влияния включения на характеристики контактного взаимодействия мягких тканей с головкой видеотактильного сенсора. Горячева И.Г., Досаев М.З., Любичева А.Н., Селюцкий Ю.Д., Ф-Ч Су в сборнике Международная конференция "Восьмые Окуневские чтения". 25-28 июня 2013 г., Санкт-Петербург: Материалы докладов, серия ISBN 978-5-85546-760-4, место издания Издательство Балтийского государственного технического университета Санкт-Петербург, с. 115-117

## Slide 15
Спасибо за внимание!